附件1

项目技术要求

1：超低温冰箱（1台）

★1.1、工作条件：

环境温度：10～32℃，电源220V/50Hz；

样式：立式；

有效容积：≥820L；

整机宽度：≤1150mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；

整机装箱量：≥600个冻存盒，

整机样本量：≥60000份（2ml冻存管）；

▲1.2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP≤25；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料；

★1.3、采用自复叠双制冷系统，双压缩机独立控制，单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料；

▲1.4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，标配LED（可选配10寸LCD）显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。显示输入电压条件。

1.5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

1.6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好。

1.7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm，保温效果好；保温性能一致，占地面积更小。

1.8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

▲1.9、达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤12.5Kw.h/24h；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获得节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）

▲1.10、温度均匀性：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行均匀度检测，温度均匀度≤2℃；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.11、温度波动度：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行波动度检测，温度波动度≤2℃；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.12、降温时间：依据 GB/T 20154-2024 规定的检测方法进行降温时间检测，降温时间≤3.9小时，提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.13、开门恢复时间：依据 GB/T 20154-2024 规定的检测方法进行开门回复时间检测，开门恢复时间≤26min；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.14、保温时间：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行保温时间检测，断电保温时间≥309min；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告；

▲1.15、噪声：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行噪声检测，噪音值≤50dB（A）

▲1.16、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；

1.17、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配RS485数据接口，USB数据接口，选配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态。

▲1.18、具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；

2：低温保存箱（1台）

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

★2.3、有效容积：≥520L

★2.4、外部尺寸：≤940*845*1878mm

★2.5、内部尺寸：≤704*620*1230mm，

2.6、温度范围-10°C～-30°C可调节；

2.7、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

2.8、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

2.9、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

2.10、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

▲2.11、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥20小时；

▲2.12、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

2.13、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

2.14、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；

★2.15、设定-30℃的特性点温度均匀性≤3℃，可提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告；

▲2.16、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm，密封保温效果好；

▲2.17、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

★2.18、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

2.19、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

2.20、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

▲2.21、4脚轮+2底脚设计，便于移动和锁定；

2.22、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机;

★2.23、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h。

★2.24、稳定运行噪音：≤40分贝。

2.25、具有完善认证证书，医疗器械注册证、CE认证、UL认证等。

3：液氮罐（1个）

★3.1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥6000个；

3.2、每个冻存管提桶冻存盒数≤10个；

3.3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100；

3.4、冻存管提桶数量：≥6个；

3.5、几何容积：L≥175；

3.6、口径：216±2mm；

3.7、外径：681±5mm；

3.8、高度：1085±10mm；

3.9、空重：≤57KG

★3.10、静态液氮日蒸发量：≤0.95L；

★3.11、静态液氮保存期：≥184天；

▲3.12、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺；

3.13、锁盖，方便加锁保护样本安全；

▲3.14、检测报告：提供该型号或同系列型号的第三方检测机构出具的《检验报告》（复印件加盖制造商公章），出具检测报告的第三方检测机构需具备CNAS认可的检测能力范围：液氮生物容器、大口径液氮容器、真空绝热深冷设备等。

▲3.15、证书：提供该型号或同系列型号的第三方认证机构出具的CE证书（复印件加盖制造商公章）。

4:液氮罐（2个）

▲4.1、有效容积：≥ 35L;

4.2、口径 ：≥ 50mm;

4.3、外径 ：≥445mm;

4.4、高度 ：≥ 690mm ;

4.5、空重 ：≥15.5KG;

4.6、满重 ：≥43.8KG;

▲4.7、静态液氮保存天数：≥286天

5: 医用冷藏箱（1台）

5.1工作条件：

环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

5.2、样式：立式，

★5.3、有效容积:≥330L。

5.4、箱内温度范围：2~8℃。

5.5、箱体材料：预涂板。

★5.6、内胆材料：高光HIPS。

▲5.7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。

5.8、碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保。

5.9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃。

5.10、采用内置把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力。

5.11、按键屏功能：微电脑控制，标配LED按键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

▲5.12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警。

5.13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。

5.14.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全。

★5.15、采用具有优势的吹胀板蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。

5.16、强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。

5.17、采用高性能保温材料，保温效果更卓越。

5.18、采用高效压缩机，动力强劲；

5.19、整机低噪音运行，且配置了减噪措施。

▲5.20、镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。

5.21、配置 LED 照明系统，视物更清晰。

5.22、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。

5.23、配置4层4个高度可调浸塑搁架。

5.24、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。

▲5.25、箱体底部配2个万向轮+2个定向轮+2个底脚，便于移动和安放。

6:医用冷藏箱（1台）

  - 工作条件：

环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

6.2、样式：立式，

★6.3、有效容积：≥626L。

6.4、箱内温度范围：2～8℃。

6.5、箱体材料：PCM板。

★6.6、内胆材料：预涂铝板。

6.7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。

▲6.8、无氟制冷剂，制冷效率高，节能环保。

★6.9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置6个温度传感器，确保运行状态安全稳定。适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃。

6.10、采用ABD材质把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力。

6.11、按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

▲6.12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警。

6.13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。

6.14.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全。

6.15、采用具有优势的翅片蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。

6.16、采用高性能保温材料，保温效果更卓越。

6.17、采用进口品牌高效压缩机，动力强劲；

6.18、整机低噪音运行，且配置了减噪措施。

6.19、镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。

★6.20、标配：温度记录+USB接口。

▲6.21、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。

▲6.22、产品无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发，便于日常维护。

6.23、强制风冷设计，箱内温度更均匀稳定。

6.24、配置 LED 照明系统，视物更清晰。

6.25、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。

▲6.26、配置4层8个高度可调浸塑搁架。

6.27、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。

6.28、箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。

7：冰箱（2台）

▲7.1、总容量(L)：≥ 309；

7.2、冷冻室(L)：≥ 136；

7.3、变温室(L)：≥ 31；

7.4、冷藏室(L)：≥ 142；

7.5、制冷方式：风冷；

7.6、控制方式：电子；

7.7、按键方式：旋钮；

7.7、制冷剂：R600a；

7.8、冷冻能力(kg/12h)：≥3；

7.9、综合耗电量(kW·h24h)新国标)： 0.61；

▲7.10、能效等级(新国标) ：1级；

▲7.11、压缩机类型：变频；

7.12、噪音值dB(A)：≤ 38；

8：超净工作台（2台）

  - 工作条件：电源/电压：AC220V/50Hz

▲8.2工作区尺寸(mm)：≥800×600×550

▲8.3 外形尺寸(mm)：≤1000×750×1800

★8.4 液晶显示屏，实时显示压差，累计运行时间，高效过滤器失效报警，紫外定时，紫外和照明联锁

▲8.5、洁净等级：100级@≥0.5um；

8.6、菌 落 数：0.5个/皿•时；

8.7、平均风速：0.2-0.6m/s；

▲8.8、噪   音：≤60dB（A）

8.9、振动半峰值：≤5um

8.10、光 照 度：≥300LX

8.11、主体结构：1.2厚镀锌板，外部为静电喷涂层；

8.12、操作室结构：1.2厚304不锈钢操作台面；

8.13、侧壁结构：5mm厚透明钢化玻璃侧壁，增加操作室采光度；

8.14、荧光/紫外灯：7w×1/20w×1；

9：超声波细胞破碎机（1台）

▲9.1、采用先进的数字电源技术，可实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节；

▲9.2、高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅：≥80um；

▲9.3、可选配分体式遥控器，配对连接超声主机和隔音箱可控制升降台高度操作；

  - 采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观；

  - 可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景。

  - 连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min，

  - 智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验；

9.8、超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体；9.9、自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化；

▲9.10、超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨；

▲9.10、具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护和温度自恢复工作功能；

  - 超声频率：20-25KHz自动追频，自适应；

  - 超声标称功率：1000W（20-1000W可调），功率可调，调节幅度≥1%；

  - 最大处理量≥600mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积；

  - 采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃），防止样品过热；

9.15、仪器分体式构成，两部分分别为电源主机与隔音箱工作台，电源机箱尺寸: 410*249*243 mm，隔音箱尺寸: 345*345*535 mm。隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪音影响；

▲9.16、全球累计发表SCI论文超过2000篇；

10：倒置显微镜（1台）

10.1、观察模式：包含相衬、明场、暗场、斜射观察；

★10.2、光学系统：YUES无限远光学系统；

10.3、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距48-86mm，眼点可调，分光比100：0，0：100；

10.4、目镜：超宽视野目镜10X（视场数Ф23mm），高眼点，屈光度可调；

★10.5、物镜：齐焦距离为国际标准45mm，配置4颗无限远平场半复相衬物镜、参数必须满足以下要求（需提供实物图片佐证）：

无限远半复相衬物镜4X，数值孔径≥0.15，工作距离≥16mm；

​无限远半复相衬物镜10X，数值孔径≥0.3，工作距离≥14.8mm；

无限远半复相衬物镜20X，数值孔径≥0.45，工作距离≥8.6mm；

​无限远半复相衬物镜40X，数值孔径≥0.6，工作距离≥4.9mm；

10.6、物镜转换器：五孔编码物镜转换器；

★10.7、透射照明系统：

10.7.1、预对中相衬环板，所有物镜使用同一个相衬环，无需反复切换；

10.7.2、包含相衬、明场、暗场、斜射模式；

▲10.7.3、光强智能适应调节，10W宽光谱LED发光芯片，50000小时寿命，色温4400K-4600K，显色指数≥95（需提供色温与显指测试结果佐证）；

10.8、调焦系统：粗微调同轴，可设置松紧，微调格值1μm；

★10.9、载物台：平板载物台≥260*200mm，钢丝传动移动尺（无齿条结构，避免划伤），行程≥110*75mm，兼容多种微型实验板，多孔板夹和载物台夹；配置用于各种尺寸载玻片及Φ35-58mm培养皿的托架以及用于Φ90mm培养皿及110*60mm方形培养皿的托架；

★10.10、智能管理：改变物镜放大倍率时，面板主动显示当前物镜倍率，且控制电路会自动调节光强至最合适；

11：电子天平（1个）

11.1、工作条件：

电源电压： 100~240V AC

电源频率： 50~60Hz

电源功率： 18W

工作温度：5-40℃

11.2、 最大称量：320g

11.3、实际分度值d（读数精度） : 1mg

11.4、检定分度值e : 10mg

11.5、准确度级别：二级

▲11.6、重复性:  1mg

11.7、线性： 1.5mg

▲11.8、稳定时间：3s

11.9、最小称量：20mg

11.10、最小称量（药典）：1.4g（计算值）820mg（典型值）

11.12、灵敏度漂移：2ppm/℃

11.13、秤盘尺寸：135*135mm

11.14、显示屏：VFD

▲11.15、应用方法：单位转换，计数，百分比，配方，动物，密度，自动重复性测试，密码防盗；

▲11.16、 校准方法：外校(ICM自动识别砝码)，外部自定义校准，内校，自动内校（温度，定时触发）；

11.17通讯接口：RS232（RJ45接口）；

11.18、用户权限：2级；

▲11.19、内校采用双砝码设计，保证校准的准确性；

★11.20、天平生产中采用温度补偿及Robot机器人测试等核心工艺，确保精度和性能稳定（需提供质监院对生产厂家温补相关校准证书和生产厂家Robot测试报告）；

12：生物安全柜（1台）

  - 气流模式：30%外排，70%循环；

12.2、外形尺寸：长≤1350mm、整机外部厚度＜755mm高度≤1400mm；

12.3工作区尺寸：长≥1200mm、宽≥550mm、高≥650mm；

▲12.4、搁手架：人体工程学设计：通体式搁手架宽度≥1200mm，不需要限位，降低长时间操作疲劳；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流；

12.5、照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>900 Lux；

12.6、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加250%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；

★12.7、高效过滤器寿命数字化实时显示提醒更换；下沉气流和外排气流过滤均采用H14高效过滤器，对于0.3um粒子过滤效率达到99.999%；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积；

12.8、预过滤装置：配有可移动预过滤器隔栅，方便选装预过滤器，对进气流中较大颗粒物或尖锐物体对主过滤器造成损害；

12.9、控制系统：微电脑控制器，位于柜体中部倾斜面，便于观察和操作，具有管理员密码保护功能；

▲12.10、风速显示：进风风速不低于0.50m/s；沉降风速不低于0.30m/s 。标配气流传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全；

12.11、安全报警连锁：低风速报警功能；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；，过滤器使用寿命状态实时显示；

12.12、权限管理：通过普通用户模式、管理员模式、工程师模式进行权限管理，每种管理模式对应不同层级功能选项，防止重要参数随意篡改和误操作。

12.13、、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯；

12.14、工作区洁净度：洁净等级为ISO14644.1标准Class 4级

12.15、制造商质量体系认证：制造工厂通过ISO 9001、ISO13485质量体系认证；

12.16、前窗玻璃：当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害；

12.17、前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成。

12.18、操作台面：台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒；

▲12.19、操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护；

▲12.20、柜体涂层：柜体外部为环氧酚抗菌涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方检测报告。

12.21、数据输出：标配RS232数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端；

12.22、电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

12.23、支架：带万向滚轮支架具有锁定功能；UV紫外灭菌灯：254nm,30W UV紫外灭菌灯；内部电源插座：防溅漏内部电源插座，中国制式标准；

13：生物安全柜（1台）

13.1、气流模式：30%外排，70%循环；

▲13.2、外形尺寸：长≤1960mm、整机外部厚度＜755mm（不包含755mm，便于进出实验室），高度≤1400mm；

  - 工作区尺寸：长≥1830mm、宽≥550mm、高≥650mm；

▲13.4、搁手架：人体工程学设计：通体式搁手架宽度≥1800mm，不需要限位，降低长时间操作疲劳；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流。

13.5、照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>900 Lux；

13.6、前窗玻璃：当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害；

13.7、前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成；

▲13.8、操作台面：台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒，（需提供公开原版彩页及实际安装设备图片证明）；

▲13.9、操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护；

13.10、柜体涂层：柜体外部为环氧酚+ISOCEDE抗菌涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方检测报告。

13.11、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端；

13.12、电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

13.13、支架：带万向滚轮支架具有锁定功能；UV紫外灭菌灯：254nm,30W UV紫外灭菌灯；内部电源插座：防溅漏内部电源插座，中国制式标准；

13.14、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加250%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；

▲13.15、过滤器：高效过滤器寿命数字化实时显示提醒更换；下沉气流和外排气流过滤均采用H14高效过滤器，对于0.3um粒子过滤效率达到99.999%；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积；

▲13.16、预过滤装置：配有可移动预过滤器隔栅，方便选装预过滤器，对进气流中较大颗粒物或尖锐物体对主过滤器造成损害，需提供公开原版彩页及图片证明；

13.17、控制系统：微电脑控制器，位于柜体中部倾斜面，便于观察和操作，具有管理员密码保护功能；

13.18、风速显示：进风风速不低于0.50m/s；沉降风速不低于0.25m/s 。标配气流传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全；

13.19、安全报警连锁：低风速报警功能；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；，过滤器使用寿命状态实时显示；

13.20、权限管理：通过普通用户模式、管理员模式、工程师模式进行权限管理，每种管理模式对应不同层级功能选项，防止重要参数随意篡改和误操作。

▲13.21、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序（提供相关证明资料），防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯；

13.22、工作区洁净度：洁净等级为ISO14644.1标准Class 4级；

13.23、制造商质量体系认证：制造工厂通过ISO 9001、ISO13485质量体系认证；

14：磁力搅拌器（2台）

14.1、工作条件：环境温度湿度:5~40℃，80%RH，电源:100~120/200~240V 50/60Hz

  - 尺寸（长x宽x高）:≥160×280×100mm

  - 工作盘尺寸:φ135mm

  - 盘面材质:不锈钢陶瓷涂层

  - 电机类型:直流无刷电机

  - 电机输入功率:≥18W

  - 电机输出功率:≥10W

  - 功率:530W

  - 热输出功率:500W

14.10、点位数量:1

  - 最大搅拌量（水） :≥20L

  - 搅拌子最大尺寸（长度） :≥80mm

  - 转速范围:0~1500rpm

  - 转速显示:刻度

  - 温度显示:刻度

  - 加热温度范围:室温至340°C

14.17、温度控制精度:-

14.18、过热保护:420°C

14.19、外壳防护等级:IP21

▲14.20、配置直流无刷电机，免维护；

  - 温度：≥340℃；

14.22、搅拌速度可达1500rpm；

▲14.23、不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀；

▲14.24、安全回路设计提供过热保护；

15：PCR仪（1台）

15.1、电源100V-240V，外形尺寸375*270*277mm

★15.2、最新一代半导体芯片技术，最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次；
★15.3、10”TFT高清真彩全触控屏，可任意调节屏幕角度，适合不同视角使用；
★、样品台规格: 3组32孔*0.2ml独立样品台，同时运行三个完全不同的程序，真正现实一机三用，每组独立样品台可设置梯度温度：≥8个；
15.5、温度范围：4℃～99.9℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃； 
15.6、梯度范围：30℃～99.9℃；
★15.7、采用美国顶级半导体芯片制造商MARLOW公司的产品，（提供供应商证明）；
★15.8、主机储存标准程序：≥15,000个PCR标准程序, 可通过U盘无限量下载程序；
15.9、全新开合盖技术，准确锁定热盖压力；

▲15.10、模块无需工具拆卸可更成换双槽模48孔模块、96孔模块功能；

16：水平摇床（2台）

★16.1、转速范围：≥50-250rpm；

16.2、混匀方式：圆周；

16.3、运行模式可连续操作；

16.4、时间：1m-99h59min;

16.5、轨道直径：≥20mm ；

16.6、外形尺寸（W×D×H）：345×280×93（mm）；

▲16.7、最大载重：≥3.5kg

▲16.8、外壳防护等级：≥IP21

16.9、转速线性可调，振荡平稳；

16.10、.采用橡胶底垫；防腐防漏安全； 多种托盘 随心选配，方便更换；

17：翘班摇床（1台）

★17.1、转速范围：≥10-70rpm；

17.2、外形尺寸（W×D×H）：≥345×308×108（mm）；

17.3、摇摆式混匀；

17.4、连续操作运行模式；

17.6、摆幅：≥10°；

17.7、最大载重：≥3kg；

▲17.8、外壳防护等级：≥IP21；

18：生化培养箱（1台）

▲18.1、容量：≥50L；

18.2、控温范围：5℃-65℃；

18.3、温度分布精度：≥±2℃；

18.4、温度分辨率：≥	0.1℃；

18.5、温度波动度：高温≥0.5℃，低温≥1℃，

18.6、内胆材质：	内胆采用优质不锈钢材质，四角呈半圆弧型过度，便于清洁处理，搁板高度自由调节；

18.7、外壳材质：	镀锌板 (静电喷涂)

18.8、压缩机	风冷密闭压缩机，制冷剂	R134a；

18.9、加热器：不锈钢加热管；

▲18.10、除霜功能：	智能控制自动化霜；

18.11、温度控制：单段液晶智能PID控制器

18.12、定时功能：0-9999min，

18.13、运行方式：	定值运行、定时运行、自动停止；

▲18.14、温报警系统，超温自限，自动断电，保证实验安全；良好的保温设计，确保良好的密封性，防止温度流失；

18.15、测试孔	标配—个，传感器	PT100；

▲18.16、隔板标配：≥ 2，隔板间距：≥75mm，隔板承重：≥20kg；

19：恒温金属浴（3台）

19.1、输入电源：AC220V/AC110V， 50/60Hz，150W；

▲19.2、 温度控制范围：-10℃-100℃；

19.3、显示精度：0.1℃；

19.4、控温精度：≤±0.3℃；

19.5、温度均匀性：≤±0.3℃；

19.6、 时间设置：1min -99h59min；

19.7、升温时间：≤12min；

19.8、冷却时间：≤15min；

19.9、自定义温控程序量：≥5个；

19.10、即时温度显示、时间递减显示；

19.11、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高；

▲19.12、自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

▲19.13、温度偏差校准功能；

19.14、多种模块更换，便于清洁与消毒；

20：二氧化碳振荡培养箱（1台）

▲20.1、振荡频率精度：±1rpm；

▲20.2、摇板振幅：≥Ф26mm；

20.3、温控范围：4～60℃；

20.4、温度调节精度：±0.1℃；

★20.5、温度均匀度：±0.4℃ （9点检测）；

20.6、CO2控制范围：0-20%；

20.7、CO2控制精度：0.1%；

20.8、	显示方式：LCD（触摸屏）；

20.9、对流方式：强制对流；

20.10、控制方式：P．I．D微电脑智能控制；

20.11、最大容量（不锈钢夹具）：	单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15；

20.12、最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15；

20.13、定时范围：0-999.9小时；

20.14、摇板尺寸(长×宽）：928mm×530mm；

20.15、外型尺寸（长×宽×高）：	一层1360mm×820mm×630mm；

★20.16、空载重量：≥214kg/层；

▲20.17、噪　　音：≤65dB；

▲20.	18、夹具板到顶部距离：345mm；

  - 一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；

  - 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；

  - 超温报警功能及异常情况自动断电功能；

  - 断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；

20.23、外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内胆采用圆弧角（R角）优质不锈钢，便于清洁，防腐蚀，不易滋生细菌；

★20.24、冲压门设计，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、二层或三层；

20.25、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；

★20.26、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全快捷；

  - 紫外线灭菌功能；

  - 门加热温度可调；

  - 采用进口红外线CO2传感器，自动控制CO2浓度，反应灵敏，精度高

▲20.30、内置二阶式增湿盘，在37℃条件下箱体内湿度可达90%，摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便；

  - 特殊的制冷工艺，制冷量可调节，温度控制更加精准；

▲20.32、独特定时除霜功能，1～250秒可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；

20.33、中空钢化加热玻璃，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；玻璃加热和门加热功能，避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象；

  - 高质量电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强

20.35、LCD触摸屏，设定温度、CO2浓度、转速、时间和实测温度、CO2浓度、转速、剩余时间等多项数据在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，更改设置密码，杜绝重复操作和人为误操作；自由设定摇板正转或反转。

20.36、数据记录功能，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度、CO2浓度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存；

★20.37、配自由拉伸内嵌布制遮光帘，反复拉伸，不易损坏，完全避光，避免外部光照对培养的影响；

  - CO2气密性好，浓度从5%降到4.5%需要30分钟；

★20.39、线路板保护模块,箱体内部设计五个独立运行风扇，控温更加精准；

21：全温振荡摇床（1台）

  - 电源:AC220±10%、50～60Hz；

  - 外型尺寸（长×宽×高）:一层920mm×700mm×635mm；

★21.3、重量（约）:一层121kg；

21.4、摇板尺寸（长×宽):	单层575mm×465mm；

21.4、最大容量（不锈钢夹具）:单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000mlx5；

★21.5、最大容量（塑胶夹具）:单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000mlx5，；

▲21.6、振荡频率精度：±1rpm；

21.7、摇板振幅：Ф26mm；

★21.8、空载振荡频率：30-350rpm(上层30-300rpm）；

  - 温控范围：4～60℃；

21.10、温度调节精度：±0.1℃；

▲21.11、温度均匀度：±0.5℃ （检测点9个）；

  - 显示方式：LCD触摸屏；

  - 对流方式:强制对流；

  - 控制方式	:P．I．D微电脑智能控制；

  - 定时范围:0-999.9小时；

▲21.16、噪    音:≤65dB

★21.17、配备线路板保护模块,箱体内部设计三个独立风道运行风扇，控温更加精准；

  - 一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；

  - 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；

  - 超温报警功能及异常情况自动断电功能；

  - 断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；

★21.22、中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；

21.23、外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内胆采用圆弧角（R角）优质不锈钢，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；

21.24、每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层、二层或三层；

21.25、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；

  - 配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；

  - 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷；

  - 紫外线灭菌功能；

★21.29、摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便；

21.30、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；

21.31、数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据；有USB接口，可将上述数据导出并保存；

  - 高质量电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；

21.33、独特定时除霜功能设定：1-250秒，除霜间隔：≥30-600分钟，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；

21.34、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求；

22：台式恒温振荡器（1台）

  - 电源：	AC220V/50Hz；

22.2、功率：≤400w；

▲22.3、容积：≥70L；

22.4、温控范围：5℃-65℃；

22.5、温控精度：≥0.1℃；

  - 温控均匀度：≥±0.3℃；

  - 显示方式：液晶显示；

22.8、旋转频率：30-350rpm；

  - 旋转方式：回旋振荡；

  - 转速精度：≥1rpm；

  - 摆振幅度：≥24mm；

22.12、最大容量：50ml×28、100ml×28、250ml×12、500×9、1000ml×6

22.13、摇板尺寸：400×350mm；

22.14、制冷方式：空冷式、R134.a无霜运行；

▲22.15、来电自动恢复功能；

22.16、定时范围：0~999.9小时；

23：PH计（1台）

23.1、PH测量范围：0-1400；

23.2、PH分辨率：±0.01；

▲23.3、PH精度：±0.01；

▲23.4、MV测量范围（mv)：±1500.0；

23.5、MV分辨率(mv)：±0.1；

▲23.6、MV精度(mv)：±0.4；

▲23.7、温度范围（℃）：-5.0-105℃；

23.8、分辨率（℃）：±0.1；

23.9、精度（℃）：±0.2；

▲23.10、校准点（max）：≥3；

▲23.11、自动识别缓冲液数量：≥16；

23.12、有自动温度补偿(ATC)；

23.13、有显示电极斜率；

23.14、显示屏	LCD；

24：真空抽滤泵（1台）

24.1、电源	220V～，50 Hz；

24.2、功率(W)	180；

24.3、外形尺寸（mm）：≥	385W×280D×420H；

24.4、循环水流量(L/min)：≥7；

▲24.5、泵流量(L/min)：≥80；

24.6、单头抽气速率(L/min)：≥10；

24.7、循环水扬程（m）：≥10；

▲24.8、最大真空度（MPa）/极限压力（mbar）：0.098/20；

24.9、抽气头数：≥2；

▲24.10、水箱容积（L）：≥15；

24.11、温度使用范围 (℃)：5～35；

24.12、相对湿度(％)：≤70

24.13、外壳防护等级：≥IP20；

24.14、防污染等级	：≥2级；

25：紫外透色仪（1台）

25.1、透射面积（W×L）：≥200×150（mm）；

25.2、透射紫外光源波长：≥302（nm）；

25.3、紫外灯管功率：≥8（W）；

25.4、外形尺寸（L×W×H）：≥325×265×150（mm；

26：手持式匀浆机（1台）

26.1、功率:12VDC可充电锂电池；

26.2、转速范围:5000-35000rpm；

26.3、处理量：0.2ml-250ml；

★26.3、六档调速,最高转速：≥35000rpm；

26.4、无级调速转速显示方式:刻度显示；

26.5、工作头配置：10G；

26.6、分散头采用 316L不锈钢材质,高压高温灭菌；

26.7、3种不同的分散头，外径分别为6mm、8mm、10mm满足不同的处理量（0.2-250ml）需求，适用于EP管、离心管、小试；

★26.8、通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、五星售后服务体系认证、多项3A级专业认证；