附件1

项目技术要求

1：超低温冰箱（1台）

★1.1、工作条件：

环境温度：10～32℃，电源220V/50Hz；

样式：立式；

有效容积：≥820L；

整机宽度：≤1150mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；

整机装箱量：≥600个冻存盒，

整机样本量：≥60000份（2ml冻存管）；

★1.2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP≤25；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料；

★1.3、采用自复叠双制冷系统，双压缩机独立控制，单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料；

▲1.4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，标配LED（可选配10寸LCD）显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。显示输入电压条件。

1.5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

1.6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好。

1.7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm，保温效果好；保温性能一致，占地面积更小。

1.8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

▲1.9、达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤12.5Kw.h/24h；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获得节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）

▲1.10、温度均匀性：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行均匀度检测，温度均匀度≤2℃；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.11、温度波动度：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行波动度检测，温度波动度≤2℃；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.12、降温时间：依据 GB/T 20154-2024 规定的检测方法进行降温时间检测，降温时间≤3.9小时，提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.13、开门恢复时间：依据 GB/T 20154-2024 规定的检测方法进行开门回复时间检测，开门恢复时间≤26min；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告

▲1.14、保温时间：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行保温时间检测，断电保温时间≥309min；提供具有CMA、CNAS、ILAC资质的第三方机构检验报告；

▲1.15、噪声：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行噪声检测，噪音值≤50dB（A）

▲1.16、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；

1.17、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配RS485数据接口，USB数据接口，选配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态。

▲1.18、具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；

2：低温保存箱（1台）

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

★2.3、有效容积：≥520L

★2.4、外部尺寸：≤940*845*1878mm

★2.5、内部尺寸：≤704*620*1230mm，

2.6、温度范围-10°C～-30°C可调节；

2.7、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

2.8、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

2.9、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

2.10、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

▲2.11、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥20小时；

▲2.12、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

2.13、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

2.14、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；

★2.15、设定-30℃的特性点温度均匀性≤3℃，可提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告；

▲2.16、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm，密封保温效果好；

▲2.17、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

★2.18、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

2.19、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

2.20、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

▲2.21、4脚轮+2底脚设计，便于移动和锁定；

2.22、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机;

★2.23、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h。

★2.24、稳定运行噪音：≤40分贝。

2.25、具有完善认证证书，医疗器械注册证、CE认证、UL认证等。

3：液氮罐（1台）

★3.1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥6000个；

3.2、每个冻存管提桶冻存盒数≤10个；

3.3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100；

3.4、冻存管提桶数量：≥6个；

3.5、几何容积：L≥175；

3.6、口径：216±2mm；

3.7、外径：681±5mm；

3.8、高度：1085±10mm；

3.9、空重：≤57KG

★3.10、静态液氮日蒸发量：≤0.95L；

★3.11、静态液氮保存期：≥184天；

▲3.12、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺；

3.13、锁盖，方便加锁保护样本安全；

▲3.14、检测报告：提供该型号或同系列型号的第三方检测机构出具的《检验报告》（复印件加盖制造商公章），出具检测报告的第三方检测机构需具备CNAS认可的检测能力范围：液氮生物容器、大口径液氮容器、真空绝热深冷设备等。

▲3.15、证书：提供该型号或同系列型号的第三方认证机构出具的CE证书（复印件加盖制造商公章）。

4:生物安全柜（2台）

4.1、	Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

4.2、	外形尺寸（ 宽*深*高）：≤1535*790*2200mm；

工作区尺寸（宽*深*高）：≥1355*610*680mm；

★4.3、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，需要提供证明资料；

★4.4、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互，需提供见证资料；

4.5、进、排风过滤器采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，CLASS 3级

▲4.6、前窗玻璃：单层防紫外线钢化玻璃覆防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度≥6mm。

★4.7、风速：下降风速≥0.33m/s；流入风速≥0.55m/s，安全柜的噪声≤64dB(A)，需要提供证明资料；

4.8、配置风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力值，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，可以实时数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

▲4.9、标配电动门，前窗定位采用显示屏按键、脚踏和遥控器升降三重模式，开关随意定位，操作自由轻松，杜绝二次污染。标配遥控器装置，遥控器可遥控控制风机、照明灯、杀菌灯和安全柜前窗升降；

4.10、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全；

4.12、一键式预约紫外灯消毒时间，预约具备自动记忆功能，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能，实现班前班后两个时段自动运行；

4.13、配置12V直流LED照明灯，使用寿命长，无频闪，保护操作者视力；

4.14、玻璃清洁，前窗玻璃可全幅清洁，不可直接拉下，防止误操作造成泄露。

5: 医用冷藏箱（1台）

5.1工作条件：

环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

5.2、样式：立式，

★5.3、有效容积:≥330L。

5.4、箱内温度范围：2~8℃。

5.5、箱体材料：预涂板。

★5.6、内胆材料：高光HIPS。

▲5.7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。

5.8、碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保。

5.9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃。

5.10、采用内置把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力。

5.11、按键屏功能：微电脑控制，标配LED按键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

5.12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警。

5.13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。

5.14.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全。

★5.15、采用具有优势的吹胀板蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。

5.16、强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。

5.17、采用高性能保温材料，保温效果更卓越。

5.18、采用高效压缩机，动力强劲；

5.19、整机低噪音运行，且配置了减噪措施。

▲5.20、镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。

5.21、配置 LED 照明系统，视物更清晰。

5.22、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。

5.23、配置4层4个高度可调浸塑搁架。

5.24、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。

▲5.25、箱体底部配2个万向轮+2个定向轮+2个底脚，便于移动和安放。

6:医用冷藏箱（1台）

  - 工作条件：

环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

6.2、样式：立式，

★6.3、有效容积：≥626L。

6.4、箱内温度范围：2～8℃。

6.5、箱体材料：PCM板。

★6.6、内胆材料：预涂铝板。

6.7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。

▲6.8、无氟制冷剂，制冷效率高，节能环保。

★6.9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置6个温度传感器，确保运行状态安全稳定。适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃。

6.10、采用ABD材质把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力。

6.11、按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

6.12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警。

6.13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。

6.14.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全。

6.15、采用具有优势的翅片蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。

6.16、采用高性能保温材料，保温效果更卓越。

6.17、采用进口品牌高效压缩机，动力强劲；

6.18、整机低噪音运行，且配置了减噪措施。

6.19、镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。

★6.20、标配：温度记录+USB接口。

▲6.21、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。

▲6.22、产品无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发，便于日常维护。

6.23、强制风冷设计，箱内温度更均匀稳定。

6.24、配置 LED 照明系统，视物更清晰。

6.25、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。

▲6.26、配置4层8个高度可调浸塑搁架。

6.27、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。

6.28、箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。

7：冰箱（2台）

▲7.1、总容量(L)：≥ 309；

7.2、冷冻室(L)：≥ 136	；

7.3、变温室(L)：≥ 31；

7.4、冷藏室(L)：≥ 142；

7.5、制冷方式：风冷；

7.6、控制方式：电子；

7.7、按键方式：旋钮；

7.7、制冷剂：R600a；

7.8、冷冻能力(kg/12h)：≥3；

7.9、综合耗电量(kW·h24h)新国标)： 0.61；

▲7.10、能效等级(新国标) ：1级；

▲7.11、压缩机类型：变频；

7.12、噪音值dB(A)：≤ 38；

8：超净工作台（2台）

  - 工作条件：电源/电压：AC220V/50Hz

▲8.2工作区尺寸(mm)：≥800×600×550

▲8.3 外形尺寸(mm)：≤1000×750×1800

★8.4 液晶显示屏，实时显示压差，累计运行时间，高效过滤器失效报警，紫外定时，紫外和照明联锁

▲8.5、洁净等级：100级@≥0.5um；

8.6、菌 落 数：0.5个/皿•时；

8.7、平均风速：0.2-0.6m/s；

▲8.8、噪   音：≤60dB（A）

8.9、振动半峰值：≤5um

8.10、光 照 度：≥300LX

8.11、主体结构：1.2厚镀锌板，外部为静电喷涂层；

8.12、操作室结构：1.2厚304不锈钢操作台面；

8.13、侧壁结构：5mm厚透明钢化玻璃侧壁，增加操作室采光度；

8.14、荧光/紫外灯：7w×1/20w×1；

9：细胞计数仪（1台）

★9.1、无需一次性细胞计数板耗材；

9.2、可变景深技术，可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度；

★9.3、样品体积：5ul、10ul、40ul可调；

9.4、检测范围：明场，台盼兰；

★9.5、检测浓度范围：1*10(3)-3*10(7) cells/ml；

▲9.6、细胞直径范围：4-200um；
★9.7、检测速度：<3秒；

9.8、明场照明：≥530nm LED；

▲9.9、科研级德国原装进口高灵敏度CCD相机；

9.10、分辨率：明场320万像素图像，图像叠加；

9.11、物镜放大倍数：4倍；

9．12、样品基座材质：石英玻璃；

9.13、软件自动对焦，一键分析功能，操作只需两步，轻松上手；

▲9.14、软件具体记忆功能，可以保存500种细胞参数；

9.15、实验记录可以查看、导出，文件包含细胞原图，分析后细胞图；。

9.16、分析结果数据有Excel文件可直接导出；

9.17、聚焦：自动聚焦/手动聚焦；

10：倒置显微镜（1台）

10.1、观察模式：包含相衬、明场、暗场、斜射观察；

★10.2、光学系统：YUES无限远光学系统；

10.3、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距48-86mm，眼点可调，分光比100：0，0：100；

10.4、目镜：超宽视野目镜10X（视场数Ф23mm），高眼点，屈光度可调；

★10.5、物镜：齐焦距离为国际标准45mm，配置4颗无限远平场半复相衬物镜、参数必须满足以下要求（需提供实物图片佐证）：

无限远半复相衬物镜4X，数值孔径≥0.15，工作距离≥16mm；

​无限远半复相衬物镜10X，数值孔径≥0.3，工作距离≥14.8mm；

无限远半复相衬物镜20X，数值孔径≥0.45，工作距离≥8.6mm；

​无限远半复相衬物镜40X，数值孔径≥0.6，工作距离≥4.9mm；

10.6、物镜转换器：五孔编码物镜转换器；

★10.7、透射照明系统：

10.7.1、预对中相衬环板，所有物镜使用同一个相衬环，无需反复切换；

10.7.2、包含相衬、明场、暗场、斜射模式；

10.7.3、光强智能适应调节，10W宽光谱LED发光芯片，50000小时寿命，色温4400K-4600K，显色指数≥95（需提供色温与显指测试结果佐证）；

10.8、调焦系统：粗微调同轴，可设置松紧，微调格值1μm；

★10.9、载物台：平板载物台≥260*200mm，钢丝传动移动尺（无齿条结构，避免划伤），行程≥110*75mm，兼容多种微型实验板，多孔板夹和载物台夹；配置用于各种尺寸载玻片及Φ35-58mm培养皿的托架以及用于Φ90mm培养皿及110*60mm方形培养皿的托架；

★10.10、智能管理：改变物镜放大倍率时，面板主动显示当前物镜倍率，且控制电路会自动调节光强至最合适；

11：电子天平（1台）

11.1、工作条件：

电源电压： 100~240V AC

电源频率： 50~60Hz

电源功率： 18W

工作温度：5-40℃

11.2、 最大称量：320g

11.3、实际分度值d（读数精度） : 1mg

11.4、检定分度值e : 10mg

11.5、准确度级别：二级

11.6、重复性:  1mg

11.7、线性： 1.5mg

11.8、稳定时间：3s

11.9、最小称量：20mg

11.10、最小称量（药典）：1.4g（计算值）820mg（典型值）

11.12、灵敏度漂移：2ppm/℃

11.13、秤盘尺寸：135*135mm

11.14、显示屏：VFD

▲11.15、应用方法：单位转换，计数，百分比，配方，动物，密度，自动重复性测试，密码防盗；

▲11.16、 校准方法：外校(ICM自动识别砝码)，外部自定义校准，内校，自动内校（温度，定时触发）；

11.17通讯接口：RS232（RJ45接口）；

11.18、用户权限：2级；

▲11.19、内校采用双砝码设计，保证校准的准确性；

★11.20、天平生产中采用温度补偿及Robot机器人测试等核心工艺，确保精度和性能稳定（需提供质监院对生产厂家温补相关校准证书和生产厂家Robot测试报告）

12：电子天平（1台）

12.1、最大称量值：2200g，

12.2、最小称量值：0.01g；

12.3、可读性：0.01g；

12.4、重复性：0.015g；

12.5、线性误差：0.015g；

12.6、稳定时间：1-2S；

12.7、秤盘尺寸：170*170mm

12.8、标配近乎齐全的应用程序；

12.9、全铝合金铸造基座，有良好的稳定性和抗震性；

12.10、RS232接口；

12.11、VFD真空荧光屏；

▲12.12、智能化SCS内自校系统；

12.13、机械防盗措施和密码保护；

12.14、去皮功能；

12.15、内置时钟；

12.16、下挂称重；

12.17、单位换算；

12.18、百分比称量；

12.19、计数；

12.20、动物称量；

12.21、密度测量；

▲12.22、独特的电磁平衡称重系统，耐腐蚀，抗冲击，可拆卸维修，降低使用成本；

13：恒温水浴锅（1台）

13.1、功率：≥300W

13.2、控温范围：室温+5℃～100℃

13.3、水温波动性、水温均匀性：≤±0.5℃

13.4、水槽使用尺寸（mm）：≥ 150×140×90

13.5、外形尺寸（mm）：≤225×185×180

13.6、 产品的内胆、外壳均采用优质不锈钢拉丝板材，温控系统采用微机PID智能控制，感热性能强、灵敏度高；

14：磁力搅拌器（1台）

14.1、工作条件：环境温度湿度:5~40℃，80%RH，电源:100~120/200~240V 50/60Hz

  - 尺寸（长x宽x高）:≥160×280×100mm

  - 工作盘尺寸:φ135mm

  - 盘面材质:不锈钢陶瓷涂层

  - 电机类型:直流无刷电机

  - 电机输入功率:≥18W

  - 电机输出功率:≥10W

  - 功率:530W

  - 热输出功率:500W

14.10、点位数量:1

  - 最大搅拌量（水） :≥20L

  - 搅拌子最大尺寸（长度） :≥80mm

  - 转速范围:0~1500rpm

  - 转速显示:刻度

  - 温度显示:刻度

  - 加热温度范围:室温至340°C

14.17、温度控制精度:-

14.18、过热保护:420°C

14.19、外壳防护等级:IP21

▲14.20、配置直流无刷电机，免维护；

  - 温度：≥340℃；

14.22、搅拌速度可达1500rpm；

▲14.23、不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀；

▲14.24、安全回路设计提供过热保护；

15：加热磁力搅拌器（1台）

15.1、工作条件： 电源：100-120/200-240V，50/60Hz；环境温度：5-40℃，

环境湿：80%RH

  - 功率：≥650W

  - 搅拌点位数量：1

  - 最大搅拌量：≥20L

  - 搅拌子最大长度：≥80mm

  - 电机类型：直流无刷电机

  - 电机输入功率：18W

  - 电机输出功率：10W

  - 速度范围：≥100-1500rpm

  - 转速显示：LCD

  - 转速显示精度：≥±1rpm

  - 工作盘材质：陶瓷涂层铝盘面

  - 工作盘尺寸：≥φ135mm

  - 加热功率：≥600W

  - 加热温度范围：室温-340℃，

  - 温度显示：LCD

  - 温度显示精度：≥0.1℃

  - 加热温度控制精确度：≥1℃

  - 工作盘安全温度：420℃

  - 外置温度传感器：PT1000

  - 外置温度传感器控温精确度：≥0.2℃

  - 定时功能：1min-99h59min

  - 外形尺寸（长x宽x高）：≤	280×160×100mm

  - 外壳防护等级：≥IP21

  - RS232接口，

15.24、铝合金喷塑表面封闭外壳，防护等级IP21，耐高温耐化学腐蚀；

陶瓷涂层铝合金盘面，受热均匀，导热性好，适合化学合成平行反应；

▲15.25最高加热温度340℃，两个独立安全回路：超过420℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕提示“hot”；

  - LCD屏显示温度设定值、真实值，转速设定值、真实值；

▲15.27、PT1000温度传感器，精确测定样本温度，控温精度±0.2℃；

  - 防爆直流无刷电机，免维护，无火花；

▲15.29、RS232数据传输功能，远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据；

▲15.30、金属砂浴加热模块在内的多种加热模块；

▲15.31、三种加热模式：A模式：加速升温； B模式：稳定升温  C模式：精准控；

16：水平摇床（1台）

★1.转速范围：≥50-250rpm

2.混匀方式：圆周

3.运行模式：连续操作

4.时间：1m-99h59min;

5.轨道直径：≥20mm

6.外形尺寸（W×D×H）：345×280×93（mm）

▲7.最大载重：≥3.5kg

8.输入电源：DC24V  2A

▲9.外壳防护等级：≥IP21

10.转速线性可调，振荡平稳

11.采用橡胶底垫；防腐防漏安全； 多种托盘 随心选配，方便更换

17：翘板摇床

★1.转速范围：≥10-70rpm

2.外形尺寸（W×D×H）：345×308×108（mm）

3.混匀方式：摇摆

4.运行模式：连续操作

5.输入电源：DC24V  2A

6.摆幅：≥10°

7.最大载重：≥3kg

▲8.外壳防护等级：≥IP21

9.转速线性无极可调，振荡平稳

10.采用橡胶底垫；防腐防漏更安全

11.多种托盘 随心选配，轻松更换

12.蜗轮蜗杆减速电机驱动，长寿命，免保养，低噪

18：生化培养箱（1台）

▲18.1、容量：≥50L；

18.2、控温范围：5℃-65℃；

18.3、温度分布精度：≥±2℃；

18.4、温度分辨率：≥	0.1℃；

18.5、温度波动度：高温≥0.5℃，低温≥1℃，

18.6、内胆材质：	内胆采用优质不锈钢材质，四角呈半圆弧型过度，便于清洁处理，搁板高度自由调节；

18.7、外壳材质：	镀锌板 (静电喷涂)

18.8、压缩机	风冷密闭压缩机，制冷剂	R134a；

18.9、加热器：不锈钢加热管；

▲18.10、除霜功能：	智能控制自动化霜；

18.11、温度控制：单段液晶智能PID控制器

18.12、定时功能：0-9999min，

18.13、运行方式：	定值运行、定时运行、自动停止；

▲18.14、温报警系统，超温自限，自动断电，保证实验安全；良好的保温设计，确保良好的密封性，防止温度流失；

18.15、测试孔	标配—个，传感器	PT100；

▲18.16、隔板标配：≥ 2，隔板间距：≥	75mm，隔板承重：≥	20kg；

19：恒温金属浴（1台）

19.1、输入电源：AC220V/AC110V， 50/60Hz，150W；

▲19.2、 温度控制范围：-10℃-100℃；

19.3、显示精度：0.1℃；

19.4、控温精度：≤±0.3℃；

19.5、温度均匀性：≤±0.3℃；

19.6、 时间设置：1min -99h59min；

19.7、升温时间：≤12min；

19.8、冷却时间：≤15min；

19.9、自定义温控程序量：≥5个；

19.10、即时温度显示、时间递减显示；

19.11、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高；

▲19.12、自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

▲19.13、温度偏差校准功能；

19.14、多种模块更换，便于清洁与消毒；

20：恒温震荡金属浴（1台）

20.1、显示精度：0.1℃；

20.2、控温精度：≤±0.5℃；

20.3、温度均匀性：≤±0.5℃；

20.4、时间设置：1min-99h59min；

20.5、振荡转速：200-1500rpm；

▲20.6、振荡幅度：≥3mm；

20.7、升温速度：≤15min；

▲20.8、降温速度：≤20min ；

  - LCD液晶显示，有断电恢复功能，断电恢复后仪器按原设定程序自动恢复运行；

20.10、微处理器控制，振荡转速准确、融合完美的混匀半径与出色的混匀技术；

20.11、定时功能，0-100小时范围内任意设定培养时间；

  - 多种标准样品模块可供选择，更换方便；

  - 内置温度校准功能及短振荡点动功能；

20.14、直流无刷电机驱动；

20.15、温度控制范围：0℃-100℃；

▲20.16、自定义温控程序容量：≥5个；

21：真空吸液器（3台）

21.1、真空度调节范围：≥0-600mbar；

▲21.2、抽气速率（额定值）：≥15L/min(空气)；

▲21.3、吸液速率：≥17mL/s；

21.4、收集瓶容积：≥4L；

21.5、可自动蒸汽灭菌部件：吸液管、收集瓶、操作手柄；

▲21.6、噪音：≤55dB；

  - 旋钮方便地调节真空度，有真空度指示灯；

  - 快插拔自锁插头，规避液滴或气溶胶从断开管路连接的收集瓶溢出；

21.9安全性能：备有液位感应系统，防止溢液；放气阀，便于压力调节；快拔式自锁接口设计 ，防止管路脱落；

21.10、金属提手可以用于安全的转移收集瓶，并收纳操作手柄；

★21.11、生物安全：灵敏的液位感应防溢系统，保证收集容器保持在安全范围内，有效防止废液倒吸、溢出；

★21.12、可灭菌设计：收集瓶、吸液管、操作手柄高温高压灭菌，满足生物安全实验室要求；

21.13、各种尺寸适配器与不同规格的吸管、多孔板和培养皿相适配，能够胜任多项工作。

21.14、配件齐全：标配八道管嘴推出器组件，适配200μL吸头、八针针头组件∅1.5mm、单针针头组件∅2.5mm，40mm、长针针头组件∅2.5mm，120mm、单针针头组件∅1.5mm、40mm、长针针头组件∅1.5mm，120mm、单道管嘴推出器组件，适配200μL吸头、单道推出器加长款，适配1mL吸头、真空吸液器手柄支架、真空吸液器墙壁挂架，

★21.15、脚踏开关、液位传感器组件、12道针头组件。

22：台式恒温振荡器（1台）

  - 电源：	AC220V/50Hz，

22.2、功率：≤400w

▲22.3、容积：≥70L

22.4、温控范围：5℃-65℃；

22.5、温控精度：≥0.1℃；

  - 温控均匀度：≥±0.3℃

  - 显示方式：液晶显示

22.8、旋转频率：30-350rpm

  - 旋转方式：回旋振荡

  - 转速精度：≥1rpm

  - 摆振幅度：≥24mm

22.12、最大容量：50ml×28、100ml×28、250ml×12、500×9、1000ml×6

22.13、摇板尺寸：400×350mm；

22.14、制冷方式：空冷式、R134.a无霜运行

▲22.15、来电自动恢复功能	；

22.16、定时范围：0~999.9小时；